Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ενδοσωματικής Λιθοτριψίας

- Το σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρες,  καινούργιο, αμεταχείριστο.

- Να είναι κατάλληλο για τη λιθοτριψία όλων των λίθων του ουροποιητικού συστήματος

- Το σύστημα ενδοσωματικής λιθοτριψίας για λιθοτριψία λίθων του ουροποιητικού συστήματος (κύστεως – νεφρού – ουρητήρα), να  έχει δυνατότητα λειτουργίας  αυτόνομα :

- με υπερήχους

- με βαλλιστικά κύματα

- συνδυασμό και των δυο τεχνολογιών

με σκοπό να προσαρμόζεται κατά περίπτωση για καλύτερη και πιο ασφαλή λιθοτριψία.

- Όλες οι παραπάνω λειτουργίες, ακόμα και η συνδυαστική υπερήχων/βαλλιστικού, να πραγματοποιούνται από έναν στειλεό χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη.

- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής για τον πλήρη χειρισμό του συστήματος, τόσο για την επιλογή λειτουργίας όσο και για την ρύθμιση των επιμέρους χαρακτηριστικών.

- Οι λειτουργίες στην οθόνη καθώς και οι ρυθμίσεις να εμφανίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

- Η λειτουργία βαλλιστικών κυμάτων να έχει ρυθμιζόμενη συχνότητα από 1 έως 12Hz και δυνατότητα μεταβολής της παρεχόμενης ενέργειας από 0 έως 100% κατ’  επιλογή του χρήστη για την αποτελεσματικότερη λιθοτριψία.

- Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης της έντασης των υπερήχων από 10% έως 100% της ισχύος δίνοντας στον χρήστη την επιλογή λειτουργίας αναλόγως την θέση και σύνθεση του λίθου.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη περισταλτική αντλία αναρρόφησης στην  οποία η ροή να ρυθμίζεται από  10% έως 100%  για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη για τον ασθενή χρήση.

- Η λειτουργία της αναρρόφησης να πραγματοποιείται από τον ίδιο στειλεό λιθοτριψίας (probe), και να ενεργοποιείται από τον ποδοδιακόπτη ούτως ώστε να αποφεύγεται η πλήρης αποστράγγιση του ουροποιητικού.

- Η αναρρόφηση να συνδέεται με σύστημα συλλογής και διαχωρισμού των λίθων.

- Να διαθέτει μονό ποδοδιακόπτη διπλής λειτουργίας ο οποίος να ενεργοποιεί πρώτα την αναρρόφηση και μετά την λιθοτριψία προφυλάσσοντας το στειλεό υπερήχων από υπερθέρμανση.

- Να διαθέτει λαβή με σύστημα ψύξης κλειστού κυκλώματος νερού για την ασφάλεια τόσο του συστήματος όσο και του χρήστη.

- Η  λαβή κρουστικών κυμάτων & υπερήχων να έχει  σύστημα ταχείας σύνδεσης και δυνατότητα αποστείρωσης σε ατμό.

- Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης του ιστορικού λιθοτριψιών με καταγραφή στοιχείων όπως χρόνος λιθοτριψίας, ένταση και συχνότητα, τύπος στειλεού για την τεκμηρίωση της επέμβασης.

- Να διαθέτει σύστημα αυτόματης διάγνωσης της συσκευής της χειρολαβής και του στειλεού και να ενημερώνει τον χρήστη για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλάβης.

- Να χρησιμοποιεί στειλεούς και σύστημα συλλογής λίθων μίας χρήσης για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη λιθοτριψία.

- Οι στειλεοί να διαθέτουν σύστημα  RFID  για την άμεση αναγνώριση του στειλεού από το σύστημα και την αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων λιθοτριψίας.

- Να διαθέτει στειλεούς με δυνατότητα αναρρόφησης για την ταχύτερη και ασφαλέστερη λιθοτριψία με διάμετρο από 1,1mm έως  3.9mm .

- Να διαθέτει μεγάλη ποικιλία στειλεών (probe) για χρήση με όλους τους τρόπους  ενδοσωματικής λιθοτριψίας ως κάτωθι:

  - Probe λιθοτριψίας διαμέτρου 3,4mm και μήκους 340mm

2 τεμάχια

- Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ για ιατρικά μηχανήματα και να φέρει σήμανση CEMARK