ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (16 θέσεων)

1. Να είναι ψυχόμενη επιδαπέδια φυγόκεντρος 16 ασκών αίματος, έως και 5πλών, νεότατης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από μικροϋπολογιστή.

2. Με δυνατότητα προγραμματισμού και αποθήκευσης έως 100 περίπου διαφορετικών προγραμμάτων φυγοκέντρησης.

3. Με ελάχιστη μέγιστη ταχύτητα 4.700 RPM και 7.000 xG.  Με ακρίβεια ρύθμισης ταχύτητας ±1% ή 20 RPM.

4. Με αυτόματο σύστημα που να ρυθμίζει το χρόνο φυγοκέντρησης αναβαθμίζοντας τυχόν αλλαγές στην επιτάχυνση/επιβράδυνση, που να μπορεί να οδηγήσει σε ατελή φυγοκέντρηση των αιμοπεταλίων.

5. Με οθόνη ελέγχου αφής για ρύθμιση και παρακολούθηση των παραμέτρων φυγοκέντρησης (πραγματικών και ρυθμιζόμενων) με πλήκτρα αφής, με φωτεινές, μεγάλες ενδείξεις στην οθόνη.  Με παρουσίαση θερμοκρασίας, χρόνου, ταχύτητας, προγραμμάτων επιτάχυνσης, επιβράδυνσης, κλπ. Με δυνατότητα για πολλές διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε και η Ελληνική.

6. Με τουλάχιστον 10 προγράμματα επιτάχυνσης και 12 προγράμματα επιβράδυνσης.

7. Με ρύθμιση θερμοκρασίας από -20οC έως +40οC (ακρίβεια 2οC).

8. Με ελάχιστη θερμοκρασία σε μέγιστη περιστροφή με την προσφερόμενη κεφαλή/καλάθια/υποδοχείς, όχι πάνω από +3οC.

9. Με ρύθμιση ταχύτητας φυγοκέντρησης έως περίπου 100 ώρες (με βήματα του 1 δευτερολέπτου).

10. Με ειδικής κατασκευής μοτέρ, χωρίς ψήκτρες, με ανοχή ανισοζύγισης 125 γραμμαρίων σε αντίθετα φορτία, για διευκόλυνση των χειριστών.

11. Με συστήματα ασφαλείας (κωδικός προστασίας) εισόδου στο πρόγραμμα, ταυτοποίηση κεφαλής, αυτόματο άνοιγμα πόρτας, αυτόματη διακοπή λόγω ανισοζυγισμένων δειγμάτων και από την αρχή της φυγοκέντρησης και άμεση ειδοποίηση του χρήστη, προστασία από υπερθέρμανση, πρόγραμμα αυτοδιαγνωστικής με μηνύματα λαθών, πρόγραμμα συντήρησης, κλπ.

12. Με συστήματα οικονομίας ρεύματος (διακοπή ψύξης μόλις ανοίγει η πόρτα/καπάκι, μικρή παροχή θερμότητας, κλπ.).  Κατανάλωση ισχύος όχι μεγαλύτερη από 6.000 VA.

13. Με δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς και μετατροπή των πρωτοκόλλων των παλαιών φυγοκέντρων ασκών του Εργαστηρίου στην καινούρια φυγόκεντρο.

14. Με θάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα.

15. Με οριζόντια κεφαλή, με κάλυμμα σε όλες τις πλευρές (windshield rotor) για ασφάλεια, εύκολο καθαρισμό και αποφυγή τριβών και καπάκι με 8 θέσεις με διπλά καλάθια για φυγοκέντρηση 16 ασκών (έως και 5πλών) αίματος.  Μέγιστη ταχύτητα με πλήρες φορτίο: τουλάχιστον 5.300 xG / 3.900 RPM.

16. Με δυνατότητα ελέγχου από μακριά (remote monitoring) και δυνατότητα αυτοματισμού και εργασίας με σύστημα barcode για τους ασκούς.

17. Να είναι αθόρυβης λειτουργίας < 62 dBA, στα 400V/50Hz τριφασικό.

18. Να είναι σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας CE/IVD, MDD, UL, FDA, WEEE, RoHS, κλπ.

19. Με εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών.

20. Με δυνατότητα φόρτωσης των δεδομένων/στοιχείων μέσω USB ή σε πραγματικό χρόνο μέσω Ethernet.