# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

# Τεχνική Περιγραφή Αναβάθμισης Εξοπλισμού Στεφανιογραφικού Μηχανήματος Coroscope Top

- Αναβάθμιση τόξου (c-arm) Coroskop Hi-P σε Artis Zee Floor Stand

  - δύο θέσεων εργασίας (Head Side – Left Side) και θέσης Parking για εισαγωγή εξαγωγή ασθενούς

  - γωνίες LAO/RAO max 130°/130°

  - γωνίες CRAN/CAUD max 55°/45°

  - Source-to-Image Distance (SID) 900 mm – 1200 mm

- Αντικατάσταση ενισχυτή εικόνας με επίπεδο ανιχνευτή (flat detector) νέας τεχνολογίας, τύπου PIXIUM 4800 διαστάσεων 20 x 20 cm για καρδιολογική χρήση με μέγεθος pixel 184 μm.

  - με πεδία διαγώνιας διάστασης 25, 20, 16 και 10 cm

  - αφαιρούμενο αντιδιαχυτικό πλέγμα (grid)

  - Detector Quantum Efficiency (DQE): 75%

  - ανάλυση εικόνας εξόδου: 1024 x 1024, 14-bit

- Αντικατάσταση διαφράγματος περιορισμού δέσμης ακτίνων Χ με αντίστοιχο νέας τεχνολογίας (Card Collimator) με δυνατότητα auto prefiltration 0 – 0,1 – 0,2 mmCu. Εμπεριέχει θάλαμο ιονισμού PTW – Diamentor για την μέτρηση της συνολικής δόσης εξόδου από την ακτινολογική λυχνία.

- Αντικατάσταση ακτινολογικής λυχνίας με υδρόψυκτη, νέας τεχνολογίας Megalix Cat Plus 125/40/90-121GW με

  - Focal Spots: 0,4/0,8 mm2

  - heat storage capacity 3.600.000 Joule

  - περιστροφή ανόδου 160 Hz

  - inherent filtration min. 2,5 mmAl / 75kV

- Αντικατάσταση ακτινολογικής γεννήτριας με ακτινολογική γεννήτρια      νέου τύπου Polydoros A100 με

  - παροχή υψηλής τάσης με τεχνολογία Multipulse

  - ισχύς: 100kW / 100kV

  - χρόνοι έκθεσης: 0,5 to 500 ms

  - μέγιστη συνεχόμενη ισχύς για ακτινοσκόπηση: 3000 W

  - πλήρως αυτοματοποιημένη ρύθμιση παραμέτρων και δόσης