ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΑΓΓΕΙΩΝ - ΚΑΡΔΙΑΣ»

- Διαστάσεις μικρότερες των 60 cm (σε πλάτος και μήκος) προκειμένου να μην επιβαρύνει από πλευράς χωροταξίας το εργαστήριο

- Τροχήλατο, ρυθμιζόμενο σε ύψος.

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

- Πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και κονσόλα χειρισμού.

- Ψηφιακή οθόνη μεγέθους τουλάχιστον 14’’ υψηλής ανάλυσης.

- Μέθοδοι απεικόνισης Β-Μode (2D), Μ-Mode, Color M-Mode, PW Dοppler, Color Flow Doppler.

- Δυνατότητα επεξεργασίας των εικόνων κατά τη διάρκεια της εξέτασης καθώς και μετά τη λήψη τους.

- Δυνατότητα υψηλής ευκρίνειας μεγέθυνσης, με τεχνολογία παράλληλης αύξησης της διακριτικής ικανότητας της περιοχής ενδιαφέροντος.

- Τουλάχιστον 2 θύρες USB με δυνατότητα εξαγωγής των πραγματοποιημένων εξετάσεων.

- Δυνατότητα χρήσης πολλαπλών κεφαλών υπερήχων.

- Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη αποθήκευσης ασπρόμαυρων ή και έγχρωμων εικόνων στις λειτουργίες M, D.

- Βασικό λογισμικό για μετρήσεις και διαχείριση εικόνων.

- Πακέτο αγγειολογικών εφαρμογών.

- Πακέτο καρδιολογικών εφαρμογών.

- Το σύστημα να στηρίζεται σε λειτουργικό σύστημα Windows 10, με δυνατότητα αναβάθμισης.

- Δυναμικό εύρος (Dynamic Range) ≥ 250 db.

- Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (Frame Rate) ≥1700 f/sec. Μεγαλύτερος ρυθμός ανανέωσης εικόνας θα αξιολογηθεί θετικά.

- Λογισμικό ανίχνευσης βελόνας (needle recognition) για χρήση κατά την πραγματοποίηση παρακεντήσεων ή εναλλακτικά λογισμικό στρέψης της υπερηχογραφικής δέσμης με σκοπό την βέλτιστη απεικόνιση της πορείας της βελόνας κατά τη διάρκεια των επεμβατικών πράξεων.

- Ενσωματωμένος σκληρός δίσκος τύπου SSD με χωρητικότητα η οποία να αναφερθεί προς αξιολόγηση  (η μεγαλύτερη χωρητικότητα θα αξιολογηθεί θετικά), να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικό σκληρό δίσκο >1ΤΒ.

- Μονάδα ΗΚΓ/φήματος

- Κεφαλή Σάρωσης Linear Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 4.0-13.0 MHZ κατάλληλη για αγγειολογικές εξετάσεις. Τεχνικές απεικόνισης Β, Μ, PD, CFM, PDI, THI, REAL TIME TRIPLEX.

- Κεφαλή Σάρωσης Phased Array, ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 1.7-4.0 MHZ. Γωνία Σάρωσης 120ο κατάλληλη για καρδιολογικές εξετάσεις. Τεχνικές απεικόνισης Β- Mode,Μ-Mode, Color  Doppler, Power Doppler Imaging, PW/HPRF Doppler, CW Doppler, THI, Real Time Triplex Mode.